# 附件2

# 溶浆机功能需求

| 拟购设备名称 | 溶浆机 | 数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参考参数 | 需求 1 解冻血袋种类：冷沉淀、凝血因子、血浆、血小板； 2 冰冻血浆解冻箱，采用最先进的温度传感系统，大容量水循环系统，保证了血浆解冻时所需的安全水浴温度，从而彻底解冻了血浆解冻的质量问题； 3 采用美国DS18B20温度控制和传感系统，控温精确度高可靠性好； 4 独立的控制系统能监测解冻全过程，当超温等异常情况出现时，能自动发出声﹑光警信号； 5 多达五路预先设置的解冻程序，适应不同容量的冰冻血浆，血小板和红细胞的解冻； 6 采用不锈钢屏蔽式增压水泵，无噪音，静音运转。自动补水功能，工作室无需地漏； 7全不锈钢水箱，清洁卫生，消毒方便，世界品牌的循环水泵，质量可靠，性能优良； 8 轻柔的水循环系统，能够迅速，充分的融化血浆，大大减少纤维蛋白的析出，无瞬间温差，无“热点”，不破坏血浆有效成分，对红细胞非常安全，确保冰冻血浆的解冻及使用质量； 9 解冻完成自动控干血袋，减少浸泡时间； 10 离子处理装置（选配）有效阻止水垢沉积，保证管道畅通。 基本技术参数： 1.存水量：40kg±4℅ 2.水泵能力：35kg/min 3.内空：100L 4.控温范围：室温～60°C 5.控温精度：±0.1°C 6.加热功率：2000W 7.适合化浆量：8袋(每袋50-200ml) 8.最大化浆量：14袋 9.解冻时间：10~15min 10.输入电压：220V |  |  |